# 防腐干燥箱**公司logo耐腐蚀干燥箱**

高湿度、大密度样品的干燥处理

**产品特点：**

* 横向风循环结构，空间利用率高，干燥速率快。
* SUS304密封电机，强制风机散热进气结构，使最高工作温度＜50℃，风机长时长寿运行。
* SUS316不锈钢内胆及搁架，确保防腐功能。
* 新型防烫手把手。

主要技术参数：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 | 101-43F | 101-71F | 101-136F | 101-225F |
| 循环方式 | 强制对流 |
| 性能 | 使用温度范围 | RT+10-250℃ |
| 温度分辨率 | 0.1℃ |
| 温度波动度 | ±1℃ |
| 温度分布精度 | ±2.5% |
| 结构 | 工作室 | SUS316不锈钢内胆及搁架，确保防腐功能 |
| 外壳 | 冷轧钢板，表面静电喷涂 |
| 保温层 | 优质岩棉板（带CE认证） |
| 加热器 | 不锈钢电热管 |
| 额定功率 | 1.2kW | 1.6kW | 2.3kW | 3.0kW |
| 排气孔 | Φ35mm顶部 (具有测试孔功能) |
| 控制器 | 温度控制方式 | 双温段智能PID |
| 温度设定方式 | 轻触型按键设定 |
| 温度表示方式 | 测定温度：四位数码管上排显示；设置温度：LED数码显示屏 |
| 定时器 | 0-9999分钟(带定时等待功能) |
| 运行功能 | 定值运行，定时运行，自动停止 |
| 附加功能 | 传感器偏差修正，温度过冲自整定，内部参数锁定，断电参数记忆 |
| 传感器 | pt100 |
| 安全装置 | 超温声光报警 |
| 规格 | 工作室(宽\*深\*高mm) | 350\*350\*350 | 450\*350\*450 | 550\*450\*550 | 600\*500\*750 |
| 外形(宽\*深\*高mm) | 652\*472\*587 | 752\*472\*687 | 852\*572\*786 | 902\*622\*986 |
| 外包装(宽\*深\*高mm) | 745\*605\*745 | 845\*605\*850 | 945\*705\*950 | 955\*755\*1150 |
| 内容积 | 43L | 71L | 136L | 225L |
| 隔板层数 | 9 | 13 | 17 | 25 |
| 隔板承重 | 15kg |
| 隔板间距 | 25mm |
| 电源(50/60HZ)额定电流 | AC220V/5.5A | AC220V/7.3A | AC220V/9.1A | AC220V/13.6A |
| 净重/毛重(kg) | 33/37 | 45/50 | 62/68 | 77/96 |
| 附属品 | 隔板 | 2 |
| 隔板架 | 4 |
| 可增加配置 | 隔板、程序控温仪 |