产品使用说明书

DK-2000-IIIL水浴锅

一、 概述

DK-2000-IIIL系列水浴锅，适用于医疗单位，大专院校，科研部门及化工印 染，制药等工矿企业的实验室，做蒸馏、浓缩、干燥，恒温加热。

二、 结构特点

1、外壳以优质钢板成型加工，表面采用静电喷涂工艺、坚固耐用.

2、内胆与上盖采用优质不锈钢板制作，抗蚀性强。

3、采用U型加热管在水中直接加热，升温迅速，热量损失小。

4、单排数显或智能式控温仪，操作简便，使用效果好。

三、 主要技术参数

| 型 号 | DK-2000-IIIL |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作电压 | 220±22V/50±1Hz |  |  |  |
| 温度调节范围 | 室温+ 5℃～100℃ |  |  |  |
| 温度波动度 | ±0.5℃ |  |  |  |
| 规 格 | 单孔 | 单列两孔 | 双列四孔 | 双列六孔 |
| 额定功率W | 400 | 500 | 1000 | 1500 |
| 工作 室尺 寸 (长× 宽× 高) mm | 150×135×150 | 300×135×150 | 325×300×150 | 500×300×150 |

* 加A为智能式控温仪,无A为单排数显式控温仪.

四、 正常使用工作条件

1、电源电压：220±22V；

2、频	率：50±1Hz;

3、相对湿度：≤90%；

4、环境温度：5～4 0℃

五、 电路图

一．主要技术指标及要求

1．温度传感器：PT100；   温度测量值基本误差< 0.3%

2．温度设定范围：-50.0～400.0℃；   温度测量（显示）范围：-59.0～409.0℃

3．时间设定范围：0～9999分钟（小时）；   计时误差：< 1%

4．工作环境： 电源电压： 220VAC或110VAC（仅可选择一种电压，订货时请说明） ± 10%；

环境温度： -10～60℃；   相对湿度：< 85%RH

5．加热输出： 阻性负载功率≤1.6KW

二．面板指示

指示灯定义：

1．【RUN】指示灯：运行时此灯点亮或闪烁（温度单位为摄氏度时点亮，华氏度时闪烁），定时结束时熄灭；

2．【OUT】指示灯：有加热输出时此灯点亮，反之熄灭。

3．【AT】指示灯：自整定过程中此灯闪烁，反之熄灭。

4．【ST】指示灯：定时运行时此灯点亮，反之熄灭。

4．【ALM】指示灯：有温度上偏差报警或温度测量异常时此灯点亮，有温度下偏差报警时此灯闪烁，反之熄灭。。

移位/自整定

增 加

减小/再运行

设 定

PV

SV

OUT

ALM

RUN

AT

ST

三．操作及使用方法

1．控制器上电，显示窗上排显示【分度号和仪表型号】，下排显示【版本号】约2秒后进入到正常显示状态。

2．温度及时间的参看与设定

1） 若无定时功能：

在正常显示状态下，点击【设定】键，进入到温度设定状态，显示窗上排显示提示符“SP”，下排显示温度设定值，可通过【增加】、【减小】和【移位】键修改到所需的设定值；再点击【设定】键，退出此设定状态，修改的设定值自动保存。

2） 若有定时功能

在正常显示状态下，点击【设定】键，进入到温度设定状态，显示窗上排显示提示符“SP”，下排显示温度设定值，修改方法同上；再点击【设定】键，进入到时间设定状态，显示窗上排显示提示符“ST”，下排显示时间设定值；再点击【设定】键，退出此设定状态，修改的设定值自动保存。

当时间设为“0”时，表示无定时功能，控制器连续运行，显示窗下排显示温度设定值。

当设定时间不为“0”时，显示窗下排显示运行时间，【ST】指示灯及【显示窗下排个位小数点】点亮，开始计时，此小数点闪烁，计时时间到，运行结束，显示窗下排显示“End”，蜂鸣器嘀嘀声鸣叫EST秒（详见内部参数表-2）后停止鸣叫。定时运行结束后，在正常显示状态下，长按【减小】键3秒可重新启动运行。

3．温度测量值异常报警

若显示窗上排显示“----”，表示温度传感器故障或温度超过测量范围或控制器本身故障，控制器自动断开加热输出，蜂鸣器连续鸣叫，报警灯常亮，请仔细检查温度传感器及其接线。

4．上偏差超温报警时，蜂鸣器嘀嘀声鸣叫，【ALM】报警灯常亮，断开加热输出；下偏差超温

报警时，蜂鸣器嘀嘀声鸣叫，【ALM】报警灯闪烁；若由于改变温度设定值而产生超温报警，【ALM】报警灯点亮，但蜂鸣器不鸣叫。

5．当蜂鸣器鸣叫时可按任意键消音。

6．【移位】键：在设定状态点击此键可使设定值移位闪烁修改；在正常显示状态下，长按此键

6秒可进入到温度自整定选择状态。

7．【减小】键：在设定状态点击此键可使设定值递减，长按此键可使设定值连续递减；在正常显示显示状态下，当定时运行结束后，长按此键3秒可重新启动运行。

8．【增加】键：在设定状态点击此键可使设定值递加，长按此键可使设定值连续递加。

四．系统自整定

自整定过程中温度会有较大过冲，用户在进行系统自整定前请充分考虑此因素。

在正常显示状态下，长按【移位】键6秒后进入到系统自整定选择状态，上排显示自整定提示符“AT”，下排显示“oFF”，可点击【增加】或【减小】键选择显示“on”或“oFF”，在显示“on”时，点击【设定】键，仪表进入到系统自整定状态，【AT】指示灯闪烁，自整定完成后，【AT】指示灯停止闪烁，控制器会得到一组更佳的PID参数，参数值自动保存。在系统自整定过程中长按【移位】键6秒

后可中止自整定程序。

在系统自整定过程中【设定】键无效。在系统自整定过程中无论是否有恒温时间设定，显示窗下排总是显示温度设定值。

五．温度内部参数的参看与设定

在正常显示状态下，长按【设定】键3秒，显示窗上排显示密码提示符“Lc”，下排显示密码值，通过【增加】、【减小】和【移位】修改到所需的密码值。再点击【设定】键，若密码值不正确，控制器自动返回到正常显示状态，若密码值正确，则进入到内部参数设定状态，再点击【设定】键可以依次修改各个参数。再长按【设定】键3秒，可以退出此状态，参数值自动保存。详见下表：

内部参数表 -1

| 参数指示 | 参数名称 | 参数功能说明 | （范 围） 出厂值 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lc | 密码 | “Lc=3”时可查看并修改参数值。 | 0 |
| ALH | 上偏差 超温报警 | 当“温度测量值＞温度设定值+HAL”时，有上偏差超温报警（参见四.4）。 | (0～100.0℃) 20.0 |
| ALL | 下偏差 超温报警 | 当“温度测量值＜温度设定值-ALL”时，有下偏差超温报警（参见四.4）。 说明：当“ALL=0”时，下偏差报警无效。 | (0～100.0℃) 0 |
| P | 比例带 | 时间比例作用调节。 | (0.1～300.0℃) 35.0 |
| I | 积分时间 | 积分作用调节。 | (1～2000秒) 200 |
| d | 微分时间 | 微分作用调节。 | (0～1000秒) 200 |
| T | 控制周期 | 加热控制周期。 | (1～60秒) 5 |
| Pb | 测量温度偏差修正 | 通常用来修正低温测量时产生的误差。 Pb=实际温度值-仪表测量值 | (-50.0～50.0℃) 0 |

| PL | 测量温度斜率修正 | 通常用来修正高温测量时产生的误差。 PL= 1000 * （实际温度值-仪表测量值）÷ 仪表测量值 | (-999～999) 0 |
| --- | --- | --- | --- |
| Addr | 通讯地址 | 本机通讯地址。 | (1～32) 1 |
| Loc | 设定锁 | 0：可以修改温度或时间设定值； 1：禁止修改温度或时间设定值。 | (0～1) 0 |

内部参数表 -2

| 参数指示 | 参数名称 | 参数功能说明 | （范 围） 出厂值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lc | 密码 | “Lc=9”时可查看并修改参数值。 | 0 |  |
| ndA | 温度 报警方式 | 0：只有温度上偏差超温报警； 1：同时有温度上、下偏差超温报警； | (0～1) 0 |  |
| ndc | 控制方式 | 0：模糊PID控制； 1：位式控制 | (0～1) 0 |  |
| dE1 | 位式控制 上偏差 | 当“温度测量值＞温度设定值＋dE1”时，关断加热输出； 当“温度测量值＜温度设定值－dE2”时，开启加热输出。 说明：此参数仅位式控制时有效。 | (0～100.0℃) 0 |  |
| dE2 | 位式控制 下偏差 |  | (0～100.0℃) 0 |  |
| ndT | 定时方式 | 0：无定时功能； 1：恒温定时； 2：开机定时 | (0～2) 1 |  |
| Hn | 恒温计时方式 | 0：分钟计时；1：小时计时 | (0～1) 0 |  |
| SPd | 恒温偏差 | 当“温度测量值≥温度设定值－SPd”时，认为进入恒温状态。 | (0.1～100.0℃) 0.5 |  |
| SPT | 恒温 提示时间 | 当进入到恒温状态时，蜂鸣器提示时间。 注：当“SPT=9999”时，表示永久提示。 | (0～9999秒) 0 |  |
| EST | 定时结束 提示时间 | 当定时结束后，蜂鸣器提示时间。 注：当“EST=9999”时，表示永久提示。 | (0～9999秒) 60 |  |
| EH | 定时结束是否继续恒温控制 | 0：定时结束后关断加热输出； 1：定时结束后继续恒温控制。 | (0～1) 0 |  |
| ndo |  | 预留，无效 |  |  |
| oPn | 门控功能 | 0：关闭开门判断功能； 1：开启开门判断功能。 注1 | (0～1) 0 |  |
| nP | 最大功率输出 | 加热输出的最大功率百分比。 | (0～100%) 100 |  |
| Co | 关断加热输出偏差 | 当“温度测量值≥温度设定值+Co”时，关断加热输出。 说明：此参数仅PID控制时有效。 | (0～100.0℃) 50.0 |  |
| SPL | 最小温度 设定值 | 温度设定值的最小值。 | (0～50.0℃) 0 |  |
| SPH | 最大温度 设定值 | 温度设定值的最大值。 | (SPL～100.0℃) 300.0 |  |

注1： 为避免误判，对于无需开门判断或降温很快的系统，请选择关闭开门判断功能。

内部参数表 -3

| 参数指示 | 参数名称 | 参数功能说明 | （范 围） 出厂值 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lc | 密码 | “Lc=27”时可查看并修改参数值。 | 0 |
| Fc | 温度单位 | 0：摄氏度； 1：华氏度 | (0～1) 0 |

内部参数表 -4

| 参数指示 | 参数名称 | 参数功能说明 | （范 围） 出厂值 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lc | 密码 | “Lc=567”时可查看并修改参数值。 | 0 |
| rST | 恢复 出厂值 | 0： 取消恢复出厂值； 1： 确认恢复出厂值。 | (0～1) 0 |

六．接线图

变压器

1

2

3

4

5

B-

A+

6

7

8

9

加热

G

A

K

外接可控硅

L

N

PT100

特别提醒

1）接线时为降低对仪表的干扰，请注意强电线路（如电源线和负荷线等）和弱电线路（如传感器信号线和按键引出线等）分离。

2）电源电压为220VAC或110VAC（仅可选择一种电压，订货时请说明），L、N仅表示控制器电源，实际接线无需区分火线和零线。

3）加热功率≤1.6KW

BTAXX

G

A

K

！

特别注意：外接可控硅时请务必不要将其三个引脚  （见左图）的顺

序接错，否则将导致可控硅击穿或不可控