电热板

使用说明书

使用手册

1.介绍

在工业, 农业, 医疗卫生, 科学研究和大学实验室用于液体加热.

2.特点

1. 加热器采用特殊成型工艺制作，高温下不变形

2. 铝板制成面板，温度确保均匀

3. 温度上升快且均匀, 操作简单和安全

3. 操作

1. 在稳定的平台上清洗电热板，确保电热板上没有水，没又尘土和其他污垢

2. 把装有样品的烧瓶或其他器皿放在电热板上

3. 接通电源, 灯亮，电热板正常工作

4. 顺时针打开旋钮，增加加热功率；逆时针扭动旋钮，降低加热功率

5. 当加热板工作时，操作者必须注意测试结果，预防危险

6. 测试完成后，关闭电源，等待电热板温度降低，确保温度不高时将电热板收起

注意：

•功率必须与机器的功率一致。

•确保电源线与电热套保持安全距离。

•当机器出现错误，请先切断电源。

4. 维护与清洁

• 适当的保养可以让仪器在一个良好的工作状态并延长其寿命

• 清洁时不要将清洁器喷到仪器内部

• 当清洗时，拔下电源线

5. 贮存与运输

• 将仪器放在干燥、清洁、通风良好、没有腐蚀性气体的房间

• 防止它被雨淋，运输中避免猛烈碰撞

6．仪表指示

PV

SV

AT/F

TIME

OUT

ALM

SIN

LOCK

SET

▲

/AT

▲

/RES

/

▲

SV/TIME显示区

PV显示区

按键定义

1．【SET】：设定键，在主界面显示状态下，点击此键进入到温度和时间目标值设定状态，长按此键3秒进入到内部参数设定状态。

2．【    】：移位/自整定键，在设定状态点击此键可使设定值移位闪烁修改。

在主界面显示状态下，长按此键6秒可进入到温度自整定选择状态。

3．【    】：减小/再运行键，在设定状态下点击或长按此键可使设定值递减。

在主界面且运行结束状态下，长按此键3秒可重新启动运行。

4．【    】：增加/锁屏键，在设定状态点击或长按此键可使设定值递加。

若选择锁屏功能，在主界面显示状态下，点击此键可进行锁屏或解锁。

▲

/AT

▲

/RST

/

▲

PCE-E9000指示灯定义:

1．【AT/F】指示灯：温度单位为华氏度时此灯点亮，在温度自整定过程中此灯闪烁，其它状态下此灯熄灭。

2．【TIME】指示灯：有定时设定时点亮，预约计时过程中闪烁，无定时功能时熄灭。

3．【OUT】指示灯：有加热输出时此灯点亮，反之熄灭。

4．【LOCK】指示灯：在锁屏状态下点亮，反之熄灭。

5．【ALM】指示灯：当有温度上偏差报警、温度测量异常及缺水报警时此灯点亮，当有温度下偏差报警时此灯闪烁，正常状态下此灯熄灭。

6．【SIN】指示灯：当有缺水报警时此灯闪烁，反之熄灭。

7．操作及使用方法

1．控制器上电显示

PCE-E9000型：所有显示全部点亮约3秒之后，PV区显示【P(K) – E9】，SV区显示版本号约1秒后进入到正常显示状态。

2．温度及时间的参看与设定

1）若无定时功能：

主界面显示状态下，点击【设定】键，进入到温度设定状态，PV区显示提示符SP，SV区显示温度设定值，可通过【移位】、【增加】、【减小】键修改到所需的设定值；再点击【设定】键，退出此设定状态，设定值自动保存。

2）若有定时功能

主界面显示状态下，点击【设定】键，进入温度设定状态，PV区显示提示符SP，SV区显示温度设定值，修改方法同上；再点击【设定】键，进入时间设定状态，PV区显示提示符ST，TIME区显示时间设定值；再点击【设定】键，退出此设定状态，设定值自动保存。

当设定时间为“0”时，表示连续运行。当设定时间不为“0”时，定时开始前，若计时方向为倒计时，TIME区显示定时时间，若为正计时，TIME区显示“0”，定时开始时，“表示符”闪烁，计时到，运行结束，TIME区显示End，蜂鸣器嘀嘀声鸣叫EST秒（参见七．参数表-1）停止鸣叫，此时可长按【减小】键3秒可重新启动运行。

说明： PCE-E9000型，“表示符”为“TIME显示区个位小数点”。

3．预约功能（参见 七．参数表-6）

当有预约时间设定时，仪表自动断开加热输出。

PCE-E9000型：预约计时过程时，TIM灯闪烁，TIME区倒计时显示预约运行时间。

4．温度测量值异常报警

若PV区显示“----”，表示温度传感器故障或温度超过测量范围或控制器本身故障，控制器自动断开加热输出，蜂鸣器连续鸣叫，报警灯常亮，请仔细检查温度传感器及其接线。

5．偏差超温报警（参见 七．参数表-1）

在运行过程中，发生上偏差超温报警时，蜂鸣器嘀嘀声鸣叫，报警灯常亮，断开加热输出；发生下偏差超温报警时，蜂鸣器嘀嘀声鸣叫，报警灯闪烁。若由于改变温度设定值而产生超温报警，报警灯点亮，但蜂鸣器不鸣叫。

6．锁屏功能

提供三种锁屏方式，详见【七．参数表-1】。

密码解锁操作方式：在锁屏状态下，点击【增加】键，PV区显示输入密码提示符PA，SV区显示密码值，输入正确的密码后，再点击【设定】键解锁。

7．缺水报警功能

当EnL（参见 七．参数表-3）置“1”时，使能缺水报警功能。

当发生缺水报警时，ALM指示灯常亮，缺水指示灯闪烁，控制器自动断开加热输出。

8．当蜂鸣器鸣叫时可按任意键消音。

六．系统自整定

当温度控制效果不理想时可进行系统自整定。自整定过程中温度会有较大过冲，用户在进行系统自整定前请充分考虑此因素。

在运行状态且在主界面显示状态下，长按【移位】键6秒后可进入到系统自整定选择状态，PV区显示自整定提示符AT，SV区显示“0”，可点击【增加】或【减小】键选择显示“1”，再点击【设定】键，仪表进入到系统自整定状态，AT灯闪烁，自整定完成后，AT灯停止闪烁，控制器会得到一组更佳的PID参数并自动保存。在系统自整定过程中，长按【移位】键6秒后可中止自整定程序。

在系统自整定过程中若有上偏差超温报警，报警灯不亮，蜂鸣器也不鸣叫，但报警继电器会自动断开。在系统自整定过程中【设定】键无效。

七．温度内部参数的参看与设定

主界面显示状态下，长按【设定】键3秒，PV区显示密码提示符Lc，SV区显示密码值，通过【增加】、【减小】和【移位】修改到所需的密码值，再点击【设定】键，若密码值不正确，仪表自动返回到主界面显示状态，若密码值正确，则进入到内部参数设定状态，再点击【设定】键可以依次修改各个参数。在此过程中，长按【设定】键3秒，可以退出此状态，参数值自动保存，详见下表：

说明： 1) 参数表中，温度设定值简称SP，温度测量值简称PV。

2) 下表中，若为PT100型仪表，M=400.0℃，若为K型仪表，M=600.0℃

参数表 -1

| 指示符 | 参数名称 | 参数功能说明 | （范 围） 出厂值 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lc | 密码 | 当Lc=3时可查看并修改参数值。 | 0 |
| ALH | 上偏差 超温报警 | 当PV＞SP＋ALH时，有上偏差超温报警。 | (0～100.0℃) 20.0 |
| ALL | 下偏差 超温报警 | 当PV＜SP－ALL时，有下偏差超温报警。 说明：当ALL = 0时，下偏差报警无效。 | (0～100.0℃) 0 |
| Pb | 测量温度偏差修正 | 用来修正温度测量时产生的误差。 Pb = 实际温度值－PV | (-50.0～50.0℃) 0 |
| PL | 测量温度斜率修正 | 通常用来修正高温测量时产生的误差。 PL = 1000 * （实际温度值－PV）÷ PV 说明：当【参数表-4】中的En=1时， 此功能无效。 | (-999～999) 0 |
| ndT | 定时方式 | 0：无定时； 1：恒温定时； 2：运行定时 | (0～2) 1 |
| Tdn | 计时方向 | 0：正计时； 1：倒计时 | (0～1) 0 |
| Hn | 计时单位 | 0：分钟； 1：小时 | (0～1) 0 |
| SPd | 恒温偏差 | 当SP－SPd≤PV≤SP＋SPd时， 进入恒温状态。 | (0.1～50.0℃) 0.5 |
| EST | 定时结束 提示时间 | 当定时结束后，蜂鸣器提示时间。 注：当EST=9999时，表示永久提示。 | (0～9999秒) 60 |
| EH | 定时结束 恒温控制 | 0：定时结束后关断加热输出； 1：定时结束后继续恒温控制。 | (0～1) 0 |
| LF | 锁屏功能 | 0：无锁屏功能； 1：有锁屏功能，无须解锁密码， 2：有锁屏功能，须解锁密码。 | (0～2) 0 |
| LdT | 锁屏延时 | 在主界面显示状态下，若延时LdT时间无任何键按下，控制器自动锁屏。 说明：当LdT=600时，延时锁屏功能无效。 | (10～600秒) 30 |
| PAd | 解锁密码 | 须输入此密码解锁。 | (0～9999) 1 |
| Add | 通讯地址 | 本机通讯地址 说明：PCE-E9000型仪表无通讯功能。 | (1～32) 1 |

参数表 -2

| 指示符 | 参数名称 | 参数功能说明 | （范 围） 出厂值 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lc | 密码 | 当Lc=6时可查看并修改参数值。 | 0 |
| dP | 分界点 | 高低温PID控制分界点。当SP≤dP时，为低温控制，反之为高温控制。 | (0～M℃) M |
| T | 控制周期 | 加热控制周期。 | (1～30秒) 5 |
| P1 | 比例带1 | 低温控制时的时间比例作用调节。 说明：P1=0时为位式控制。 | (0～300.0℃) 35.0 |
| I1 | 积分时间1 | 低温控制时的积分作用调节。 | (1～2000秒) 300 |
| d1 | 微分时间1 | 低温控制时的微分作用调节。 | (0～1000秒) 200 |
| nP1 | 功率输出1 | 低温控制时的加热输出的最大功率百分比。 | (0～100%) 100 |
| nH1 | 加热关断偏差1 | 低温控制时，若PV≥SP＋nH1，关断加热。说明：请谨慎使用此参数！ | (0～50.0℃) 50.0 |
| P2 | 比例带2 | 高温控制时的时间比例作用调节。 说明：P2=0时为位式控制。 | (0～300.0℃) 35.0 |
| I2 | 积分时间2 | 高温控制时的积分作用调节。 | (1～2000秒) 300 |
| d2 | 微分时间2 | 高温控制时的微分作用调节。 | (0～1000秒) 200 |
| nP2 | 功率输出2 | 高温控制时的加热输出的最大功率百分比。 | (0～100%) 100 |
| nH2 | 加热关断偏差2 | 高温控制时，若PV≥SP＋nH2，关断加热。说明：请谨慎使用此参数！ | (0～50.0℃) 50.0 |

参数表 -3

| 指示符 | 参数名称 | 参数功能说明 | （范 围） 出厂值 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lc | 密码 | 当Lc=9时可查看并修改参数值。 | 0 |
| doT | 显示 小数点 | 0：温度测量值和设定值无小数点显示； 1：温度测量值和设定值有1位小数点显示。 | (0～1) 1 |
| oPn | 门控功能 | 0：禁用； 1：使能。 注1 | (0～1) 0 |
| SPL | 最小 设定值 | 温度设定值的最小值。 | (-50.0～20.0℃) 0 |
| SPH | 最大 设定值 | 温度设定值的最大值。 | (20.0～M℃) 300.0 |
| EnL | 缺水报警 | 0：禁用； 1：使能。 | (0～1) 0 |
| ouT | 加热 输出方式 | 0：加热输出为常规； 1：报警继电器输出（使用常开点）变更为加热输出，此时原加热输出无效。 注2 | (0～1) 0 |
| db | 不灵敏区 | 温度测量值显示的不灵敏区。 | (0～5.0) 0.0 |
| ndo |  | 预留，无效。 注3 |  |
| ndA | 温度 报警方式 | 0：只有温度上偏差超温报警； 1：同时有温度上、下偏差超温报警 | (0～1) 0 |

注1： 为避免误判，对于无需开门判断或降温很快的设备，请选择关闭开门判断功能。

注2： 当ouT的值由0变为1时，加热控制周期T自动变更为20秒并保存；当ouT的值由1变为0时，加热控制周期T自动变更为5秒并保存。

此功能仅适用于PCE-90x1（驱动固态SSR输出）型仪表，其它型号的仪表禁止改变其出厂值，否则将导致控制异常！

注3： 此参数为预留功能，暂无效。

参数表 -4

| 指示符 | 参数名称 | 参数功能说明 | （范 围） 出厂值 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lc | 密码 | Lc=12时可查看并修改参数值。 | 0 |
| En | 修正使能 | 0：禁用多段修正功能； 1：使能 注：当En=1时，【参数表-1】中的PL无效。 | (0～1) 0 |
| U1 | 修正点1 | 当PV≤U1时，采用E1进行温度斜率修正。 | (1.0～M℃) M |
| E1 | 修正值1 | E1 = 实际温度值－PV | ( 注4 ) 0 |
| U2 | 修正点2 | 当PV≤U2时，采用E2进行温度斜率修正。 | (U1～M℃) M |
| E2 | 修正值2 | E2 =实际温度值－PV | ( 注4 ) 0 |
| U3 | 修正点3 | 当PV≤U3时，采用E3进行温度斜率修正。 | (U2～M℃) M |
| E3 | 修正值3 | E3 =实际温度值－PV | ( 注4 ) 0 |

注4：温度单位为摄氏度时：-180.0～180.0； 当温度单位为华氏度时：-180.0～324.0

多段修正使用说明：

- 使用此修正前必须先使【参数表-1】中的Pb为0，再使E1、E2、E3都为0。

- 必须先修正低温点，再修正高温点。

多段修正完成后可使用Pb，温度显示测量值=修正后的值＋Pb。

参数表 -5

| 指示符 | 名称 | 参数功能说明 | （范 围） 出厂值 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lc | 密码 | Lc=27时可查看并修改参数值。 | 0 |
| Fc | 温度单位 | 0：摄氏度； 1：华氏度 | 注5 |

注5：PT100型：(0～1) 0；  K型热电偶： (0～0) 0

参数表 -6

| 指示符 | 名称 | 参数功能说明 | （范 围） 出厂值 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lc | 密码 | Lc=81时可查看并修改参数值。 | 0 |
| APT | 预约时间 | 预约开机时间设定值。 说明：当APT=0时，此功能无效。 | (0～9999分) 0 |

参数表 -7

| 指示符 | 参数名称 | 参数功能说明 | （范 围） 出厂值 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lc | 密码 | Lc=567时可查看并修改参数值。 | 0 |
| rST | 恢复出厂值 | 0：取消； 1：确认。 | (0～1) 0 |